## Slide 1
Кузнецов А.П.1, Губский К.Л.1, Михайлюк А.В.1, Алексеев В.В.2, Бельков С.А.2, Деркач В.Н.2
1НИЯУ МИФИ г. Москва
2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров
Интерферометрический измерительный комплекс для исследования ударно волновых процессов в веществе при воздействии лазерного излучения килоджоульного уровня энергии
Совещание,«Исследования в области физики высоких плотностей энергии лазерными и электрофизическими методами»
г. Нижний Новгород, 2-3 апреля 2018

## Slide 2
Уравнение состояния вещества (УРС) описывают функциональной зависимостью термодинамические характеристики – энергию Е (температуру ударного сжатия), давление Р, плотность  и замыкают систему уравнений движения сплошной среды, которые используются при численном моделировании работы любой конструкции, находящейся под действием интенсивных динамических нагрузок…
Диаграмма сжимаемости свинца, полученная на основе экспериментальных данных различных динамических методик
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
Экстремальное состояние вещества в лабораторных условиях
Статические режимы Рmax ~3 Мбар (алмазные наковальни)
Динамические режимы Рmax ~ 4 - 7 Гбар
-металлические ударники (легкогазовые пушки, ВВ, рельсотроны и др.)
-драйверы (мощные лазеры, ускорители ионнов, Z-пинчи)
Для измерения давления и плотности вещества в экстремальном состоянии динамическими методами могут быть использованы кинематические параметры ударных волн:
D – скорость распространения фронта ударной волны;
U – скорость перемещения сжатого вещества за фронтом.
Из законов сохранения:
импульса P – P0 = 0DU
массы  = 0 D / (D-U)
энергии E – E0 = 0,5 (P – P0 )(1/0 - 1/)
E0 – удельная внутренняя энергия при нормальных условиях
0 – начальная плотность вещества
Битва Давида с Голиафом. Библия. 2000 г. до н.э.
(Фортов В.Е. Физика высоких плотностей энергии. – М.: Физматлит, 2013)

## Slide 3
Fabry-Perot
VISAR
PDV
Физика Экстремального Состояния Вещества
Из всех существующих на сегодняшний день способов непрерывной регистрации массовой скорости, наиболее информативными являются лазерные методики на основе измерения допплеровского сдвига частоты зондирующего излучения, отраженного от поверхности исследуемого объекта.

## Slide 4
Barker L. M. and Hollenbach R. E. Laser interferometer for measuring high velocities of any reflecting surface // J. Appl. Phys, 43(11), 4669,1972.
Push-Pull VISAR
P
P
Hemsing, W. F., “Push Pull VISAR Modification”, Review of Scientific Instruments, Volume 50, 1979.
VISAR - Velocity Interferometer System for Any Reflector
Квадратурный неравноплечный интерферометр с поляризационным кодированием
Квадратурно-дифференциальный неравноплечный интерферометр с поляризационным кодированием

## Slide 5
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА ИНТЕРФЕРОМЕТРА КДНИ-532
/8
актуатор
PBS
PBS
От мишени
В блок фоторегистрации и управления

## Slide 6
7-ми КАНАЛЬНЫЙ КВАДРАТУРНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ НЕРАВНОПЛЕЧНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР КДНИ-532-7
200 мкм
60 мкм
NA = 0.22
700 мкм
NA = 0.5
№ | Длина эталона, мм | Материал | Постоянная скорости, м/с
1 | 10 | BK7 | 4620
2 | 35 |  | 1320
3 | 60 |  | 770
4 | 110 |  | 420
5 | 160 |  | 290
6 | 180 | SF6 | 170

## Slide 7
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НОНИУСНОГО ТИПА
Проблема: регистрация выхода фронта ударной волны
Прямое гетеродинирование (PDV)
Интерферометр сдвига (Visar)
?
Решение: нониусный метод (два интерферометра с разными не кратными линиями задержки)

## Slide 8
Оптическая схема интерферометра типа Line Imageng VISAR
Celliers P.M., Bradley D.K., Collins G.W., and Hicks D.G.
Line-imaging velocimeter for shock diagnostics at the OMEGA laser facility // Rev. Sci. Instrum., Vol. 75, No. 11, 2004
Размер мишени: > 1 мм
Скорость ударной волны: 5-50 км/с

## Slide 9
КОМПОНОВКА VISARа В СОСТАВЕ NIF

## Slide 10
Joe Kilkenny NIF Diagnostics: now and in the future // Presentation to Workshop on Science of Fusion Ignition on NIF May 23, 2012
Эксперименты с VISAR на NIF

## Slide 11
SG-III Laser Facility (Mianyang, Sichuan, China）

## Slide 12
Linac Coherent Light Source (LCLS) X-Ray Free Electron Laser
SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, CA Operated by Stanford University for the U.S. Dept. of Energy

## Slide 13: Line imaging interferometer Z6 GSI
PHELIX (Petawatt High Energy Laser for Heavy-Ion Experiments)
GSI Германия

## Slide 14
Исследование плоских ударных волн, генерируемых мощным наносекундным лазерным импульсом
GSI (Дармштадт, Германия)
11.11 – 28.11 2014 г.
11.05-02.06. 2015г.

## Slide 15
33 ns
Laser pulse
Al (25 mkm)
Al (25 mkm)
Shot # 22
Energy 139 J

## Slide 16
33 ns
Shot # 15
Energy 149 J
Diamond: 250mkm

## Slide 17
H2O

## Slide 18
13 ns
H2O
Shot # 25
Energy 148 J
bubble

## Slide 19
H2O
Shot # 28
Energy 140 J

## Slide 20
Интеграция измерительного Комплекса в состав Стенда установки «Луч» для исследования УРС веществ

## Slide 21
Оптическая схема измерительного комплекса
fiber  1mm

## Slide 22
- Источник лазерной подсветки (зондирующего излучения) должен иметь длину волны вне спектрального интервала 500-560 нм, работать в одночастотном режиме со спектральной шириной линии генерации < 1 МГц,;
- Лазер должен обеспечивать энергию в импульсе в диапазоне 10-4 – 10-2 Дж;
- Длительность импульса генерации должна быть не менее 100 нс, что обеспечит возможность проведения исследований в широком диапазоне толщин мишеней 10 – 1000 мкм и скоростей движения поверхности мишени или ударной волны в прозрачном веществе в диапазоне 5 – 50 км/с.
Разработка одночастотного импульсного твердотельного лазера измерительного Комплекса
Длина волны 660 нм
Энергия в импульсе >10 мДж
Длительность импульса >100 нс
Импульсная мощность > 30 кВт
Спектральная ширина <1 МГц
Режим TEM00, М2 < 1,5
Нестабильность мощности < 10％（RMS）
Синхронизация 1 ns
Требования на технические характеристики лазерного источника подсветки мишени

## Slide 23
Z6 GSI
Q-switched Nd:YLF (SHG) =660 nm
The probe laser power delivered to the diagnostic table is approximately 50 kW, or 3 mJ per pulse in the 50 ns full width of half-maximum pulse.
Omega laser facility
Q-switched Nd:YAG (SHG) =532 nm
The probe laser power delivered to the diagnostic table is approximately 30 kW in the 10 ns (50 ns) full width of half-maximum pulse.
Разработка одночастотного импульсного твердотельного лазера измерительного Комплекса
NIF laser facility
Nd:YAG (SHG) =660 nm
The probe laser power delivered to the diagnostic table is approximately 60 kW, or 200 mJ per pulse in the 1,2 mks full width of half-maximum pulse.

## Slide 24
Разработка одночастотного импульсного твердотельного лазера измерительного Комплекса
1 – квантрон;
3,4 – зеркало поворотное;
6 – компенсатор r = -3.7 м;
7 – фазовая пластинка λ/4;
8 – зеркало глухое;
9 – поляризатор;
10 – компенсатор смещения пучка;
11 – фазовая пластинка λ/2;
13 – зеркало выходное ;
14 – ЭО затвор на кристалле DKDP;
16 – апертурная диафрагма;
18 – ротатор кварцевый 45ᴼ;
20 – кристалл KTP;
21 – зеркало дихроичное;
22 – ловушка излучения;
24 – вращатель Фарадея;
25 – зеркало поворотное;
36 – зеркало поворотное;
39 – волоконный коллиматор;
40 – оптический изолятор;
41 – окно защитное под углом Брюстера;
42 – управляемая заслонка
seed laser
Одночастотный режим
Многочастотный режим

## Slide 25
Интерференционная картина по белому свету
Измерение интерференционного контраста
Разрешение ~3 мкм (~200 штрихов/мм)
1 мм
Измерение пространственного разрешения
Юпитер 13

## Slide 26
Вакуумный манипулятор светопровода (DIM)
Оптическая схема транспортировки излучения
Составной объектив светопровода светопровода
Модернизация комплекса под мишенную камеру
2200
Манипулятор
светопровода
80

## Slide 27
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ